## 2012년(관리대장)
고객불만사항 관리대장
접수번호 | 접수일자 | 고 객 명 | 주요 불만 내용 | 조 치 결 과 | 완결일자
12-1 | 12.01.03 | 봄안경(신대방) | Clalen.착용즉시통증을느낌.확대경으로확인한결과엣지에이상발견 | 외관검사시미세한엣지칩발견.아주미세하여적합판정 | 12.01.10
12-2 | 12.01.10 | 룩앤룩(건대점) | Vuticle.팩안에렌즈가들어있지않음 | 포장하는과정에서작업자의실수로제품누락을추정 | 12.01.18
12-3 | 12.01.16 | 갤러리(일번가) | Clalen.29EA사용중1EA가눈안에서찢어짐발생 | 실물은폐기되어확인불가.남은수량검사후이상이없음을확인 | 12.01.20
12-4 | 12.02.07 | OK애체(압구정) | S38.라벨의도수와실측정도수가다름 | 오차범위에포함되나파워가하한치임 | 12.02.14
12-5 | 12.02.03 | 피카소(길동) | Iris.블리스터의접착부위에걸려렌즈가찢어짐 | 접착부위확인결과특이사항없었음 | 12.02.14
12-6 | 12.02.23 | 강남더블유안과(서초) | Bandage.렌즈표면이매끄럽지않음을확인 | 몰드자국발견,작업자의부주의로불량발생추정 | 12.03.05
12-7 | 12.03.14 | 아비드(관악) | US38.개봉시렌즈가없었음(안경사확인) | 작업자의실수에의한렌즈누락추정 | 12.03.21
12-8 | 12.03.13 | 유앤아이(번동) | 55S.눈이충혈되고착용감불만 | 규격검사및착용테스트에서특이사항없었음 | 12.03.19
12-9 | 12.04.19 | 안경박사(천호아울렛) | Iris.착용감불만 | 규격검사및ph검사결과특이사항없었음 | 12.05.02
12-10 | 12.04.19 | 1001(천호) | Iris.착용감불만 | 규격검사및ph검사결과특이사항없었음 | 12.05.02
12-11 | 12.04.05 | 서울사무소 | Iris.인쇄영역의컬러농도가다름 | 잉크의색상에서표준화미흡,지속적으로개선진행함 | 12.04.30
12-12 | 12.04.10 | 피카소(길동) | Iris.인쇄영역의컬러농도가다름 | 잉크의색상에서표준화미흡,지속적으로개선진행함 | 12.04.30
12-13 | 12.04.12 | 서울사무소 | Clalen.40EA중8EA에서엣지찢김확인 | 남은수량에서는동일문제가없었음 | 12.04.27
12-14 | 12.04.05 | 서울사무소 | Iris.개봉하는과정에서리더지에렌즈가붙음 | 프린트흡착확인,근본적분석및제품개선반영예정 | 12.04.27
12-15 | 12.05.24 | 1001안경(덕소) | S45.식별컬러변색 | 개봉후외부요인에의해이물질이흡착된것으로보임.관리부주의추정 | 12.06.04
12-16 | 12.05.24 | 렌즈스토리(고대) | Iris.착용하지않은보관중인렌즈에이물질이흡착됨 | 개봉후외부요인에의한이물질흡착추정 | 12.06.04
12-17 | 12.06.14 | 1001(대구만촌점) | RS.개봉즉시파손되어있음을확인.식별컬러가다름 | 검사결과타사제품으로확인 | 12.07.03
12-18 | 12.05.29 | 채널아이(대구태전) | Clalen.개봉즉시엣지부위의찢어짐을확인 | 몰드분리공정에서의파손발생,비젼검사시검출되지못하여발생됨으로추정 | 12.07.04
12-19 | 12.06.19 | 청사안경원(둔산) | Clalen.착용중충혈발생 | 규격,외관,PH검사시이상없음을확인 | 12.07.03
12-20 | 12.06.28 | 서울사무소 | Clalen.착용중통증발생 | 엣지부위의파손을확인,비젼검사시검출되지못한오류로추정 | 12.07.04
12-21 | 12.06.14 | 서울사무소 | Clalen.개봉즉시엣지부위의기스와찢어짐을확인 | 규격,외관,PH검사시이상없음을확인 | 12.07.04
12-22 | 12.06.14 | 서울사무소 | Clalen.착용2시간만에양안충혈발생 | 규격,외관,PH검사시이상없음을확인 | 12.07.04
12-23 | 12.08.07 | 서울사무소 | Clalen.한팩안에제품별편차가심함 | 규격,외관,PH검사시이상없음을확인 | 12.10.17
12-24 | 12.08.09 | 서울사무소 | Clalen.착용중통증발생 | 규격,외관,PH검사시이상없음을확인 | 12.10.17
12-25 | 12.07.19 | 1001안경(오남) | Clalen.개봉즉시찢어져있거나접혀있음을확인 | 규격,외관,PH검사시이상없음을확인 | 12.10.17
12-26 | 12.08.09 | 서울사무소 | Clalen.착용즉시통증발생 | 렌즈표면에찢어짐확인.비젼검사시검출되지못하여오류발생함으로추정 | 12.10.17
12-27 | 12.08.07 | 투데이안경(당진송악) | Clalen.완품(30ea)와비매품(10ea)의도수가다름 | 출하파트의포장오류 | 12.10.19
12-28 | 12.08.07 | 1001안경(성남이마트) | T38.병라벨에표기된도수와탑라벨에표기된도수가다름 | 라벨링작업중의오류발생 | 12.10.19
12-29 | 12.08.10 | 유앤아이안경(연희동) | Iris.BL개봉시BR이들어있음을확인 | 포장작업중의오류발생 | 12.10.19
12-30 | 12.08.09 | 아이플러스(대구이천) | Iris.다른LOT.에비해컬러가너무연함 | 9월4일한도견본제정 | 12.10.19
12-31 | 12.07.31 | 씨앤아이안경마트(구의) | Iris.다른LOT.에비해컬러가너무연함 | 9월4일한도견본제정 | 12.10.19
12-32 | 12.08.23 | 렌즈스토리(고대) | Iris.다른LOT.에비해컬러가너무연함 | 9월4일한도견본제정 | 12.10.19
12-33 | 12.08.23 | 눈이넷(동소문) | Iris.다른LOT.에비해컬러가너무연함 | 9월4일한도견본제정 | 12.10.19
12-34 | 12.08.10 | 유앤아이안경(연희동) | Iris.다른LOT.에비해컬러가너무연함 | 9월4일한도견본제정 | 12.10.19
12-35 | 12.08.23 | 밝은세상안경(망원) | Iris.인쇄모양이균일하지않음 | 색상차에의한불만으로확인.9월4일한도견본제정 | 12.10.23
12-36 | 12.10.18 | 명안경원(대구산격) | T38.착용시이물감과통증발생 | 규격,외관검사시적합품으로확인됨 | 12.10.22
12-37 | 12.10.18 | 유안과(대구상서동) | S38.착용2주만에이물질흡착 | 세척되지않음,외부요인에의한흡착으로추정 | 12.10.22
12-38 | 12.07.10 | 서울사무소 | Clalen.중심부가이상함을확인 | 렌즈조각이전면부와흡착되어있음.제조과정중의오류발생 | 12.10.22
12-39 | 12.10.18 | 서울사무소 | Vuticle.착용시이물감과통증발생 | 규격,외관검사시적합품으로확인됨 | 12.10.24
12-40 | 12.10.18 | 서울사무소 | Vuticle.개봉즉시2ea중1ea에서리더지가부착되지않은빈케이스임을확인 | 확인결과블리스터와리드지는정상적으로접착되어출고됨을확인(이상없음) | 12.10.24
12-41 | 12.07.10 | 아이필안경(오산점) | Iris.개봉시리더지에렌즈가붙어떼어내는과정에서인쇄일부가떼어졌으며찢김 | 일부문제인지전체문제인지를확인할필요가있음 | 12.10.25
12-42 | 12.10.22 | 서울사무소 | Vuticle.엣지부분의뜯김을확인 | 손상확인,공정중의오류인지소비자과실인지확인불가 | 12.10.25
12-43 | 12.09.20 | 서울사무소 | Clalen.렌즈에재질조각이붙어있음 | 공정중의오류 | 12.10.25
12-44 | 12.09.18 | 안경사 정연수 | T38.AX90으로주문-AX180으로발송(3번연속오류) | 라벨프린트시작업자실수로추정 | 12.10.25
12-45 | 12.08.31 | 성균안경 | US38.표면이끈적함(2번연속오류) | 렌즈표면과엣지부의확인결과이상이없는것을확인 | 12.10.25
12-46 | 12.10.23 | 멘토안경(가능점) | Iris.수축필름제거전상태,레이져마킹이되어있지않음 | 포장작업시오류로추정 | 12.10.25
12-47 | 12.09.21 | 빅마트안경원(면목) | Clalen.38팩주문-36팩받음 | 제품출하시작업자의오류로추정 | 12.10.25

## 2012-제품별
제품 별 고객불만 집계(2012)
제품명 | 총 건 수 | 세부건 수 | 불만세부내용 | 결과
Clalen Iris | 16 건 | 7 건 | 인쇄영역의 컬러 농도가 다름 | 잉크의 색상에서 표준화 미흡, 지속적으로 개선 진행 함
|  | 2 건 | 착용감 불만 | 규격 검사, ph검사 시 이상 없음을 확인
|  | 2 건 | 개봉하는 과정에서 리더지에 렌즈가 붙음, 떼어내는 과정에서 렌즈 찢어짐 | 프린트 흡착 확인, 근본적 분석 및 제품 개선 반영 예정
|  | 1 건 | 블리스터의 접착부위에 걸려 렌즈가 찢어 짐 | 접착부위 확인 결과 특이사항 없었음
|  | 1 건 | 인쇄 모양이 균일하지 않음 | 컬러 농도가 다름으로 확인, 한도 견본차 지정 전 출고분
|  | 1 건 | JR 개봉 시 SB이 들어 있음을 확인 | 포장 과정에서 작업자의 실수로 발생 추정
|  | 1 건 | 수축 필름 제거 전 상태, 레이져마킹이 되어 있지 않음 | 포장 과정에서 작업자의 실수로 발생 추정
|  | 1 건 | 착용 하지 않은 보관중인 렌즈에 이물질이 흡착됨 | 개봉 후 외부 요인에 의한 이물질 흡착으로 추정
Clalen 1-day | 16 건 | 5 건 | 개봉 즉시 엣지가 찢어져 있음을 확인 | 해당 제품 없어서 확인 불가, 같은 LOT 에서 동일 문제 없었음
|  | 1 건 |  | 몰드 분리 공정에서의 파손 발생, 비젼 검사 시 검출되지 못하여 발생
|  | 2 건 | 착용 중 통증 & 충혈 발생 | 해당 제품 없어서 확인 불가, 같은 LOT 에서 동일 문제 없었음
|  | 2 건 |  | 제품 표면의 찢어짐 확인, 비젼검사 시 작업자의 실수로 인한 발생으로 추정
|  | 1 건 | 엣지 뜯김 확인 | 해당 제품 없어서 확인 불가, 같은 LOT 에서 동일 문제 없었음
|  | 1 건 |  | 미세한 엣지칩 발견(아주 미세하여 적합 판정)
|  | 1 건 | 렌즈 표면에 렌즈 조각이 붙어 있음 | 공정 중의 오류로 추정
|  | 1 건 | 주문 수량과 출하 수량이 다름 | 제품 출하 시 작업자의 오류로 추정
|  | 1 건 | 완품(30ea)과 비매품(10ea)의 도수가 다름 | 출하과에서 작업자의 실수로 인한 문제 발생으로 추정
|  | 1 건 | 착용 중 눈 안에서 찢김 발생 | 해당 제품 없어서 확인 불가, 같은 LOT 에서 동일 문제 없었음
Vuticle | 4 건 | 1 건 | 팩 안에 렌즈가 들어 있지 않음 | 포장 과정에서 작업자의 실수로 발생 추정
|  | 1 건 | 착용 시 이물감과 통증 발생 | 규격 검사, ph검사 시 이상 없음을 확인
|  | 1 건 | 엣지 뜯김 확인 | 손상 확인, 공정 중의 오류인지 소비자 과실인지 확인 불가
|  | 1 건 | 팩 개봉 시 2ea의 블리스터 중 1ea에서 리더지가 부탁되지 않음을 확인 | 확인 결과 블리스터와 리더지는 정상적으로 접착되어 출고됨을 확인
T38 | 3 건 | 1 건 | AX 90으로 주문 -> AX 180으로 받음(3번 연속 오류) | 라벨 프린트 시 작업자 실수로 문제 발생 추정
|  | 1 건 | 병라벨에 표기된 도수와 탑라벨에 표기된 도수가 다름 | 라벨링 작업 중의 작업자 실수로 문제 발생 추정
|  | 1 건 | 착용 시 이물감과 통증 발생 | 규격 검사, ph검사 시 이상 없음을 확인
Ultrasoo 38 | 2 건 | 1 건 | 개봉 시 렌즈가 들어 있지 않음 | 포장 과정에서 작업자의 실수로 발생 추정
|  | 1 건 | 표면이 끈적임을 확인 | 렌즈 표면과 엣지부의 확인결과 이상 없음을확인
S38 | 2 건 | 1 건 | 라벨에 적힌 도수와 실 측정 도수가 다름 | 오차범위내에 속함: 적합품 (전반적으로 하한치이기는 함)
|  | 1 건 | 착용 2주 만에 이물질 흡착 | 외부 요인에 의한 이물질 흡착으로 추정
Bandage | 1 건 | 1 건 | 렌즈 표면이 매끄럽지 않음을 확인 | 몰드 자국 발견, 작업자의 부주의로 불량 발생 추정
RS | 1 건 | 1 건 | 개봉 시 파손되어있음을 확인, 식별컬러가 다름 | 검사 결과 타사 제품임을 확인
S45 | 1 건 | 1 건 | 식별 컬러 변색 | 개봉 후 외부 요인에 의한 식별 컬러 변색으로 추정
55S | 1 건 | 1 건 | 착용감 불만(충혈 발생) | 규격 검사, ph검사 시 이상 없음을 확인

## 2012-제품별_개발
제품 별 고객불만 집계(2012)
제품명 | 총 건 수 | 세부건 수 | 불만구분 | 결과
Clalen Iris | 16 건 | 7 건 | 인쇄영역의 컬러 농도가 다름 | 잉크의 색상에서 표준화 미흡, 지속적으로 개선 진행 함
|  | 2 건 | 착용감 불만 | 규격 검사, ph검사 시 이상 없음을 확인
|  | 2 건 | 개봉하는 과정에서 리더지에 렌즈가 붙음, 떼어내는 과정에서 렌즈 찢어짐 | 프린트 흡착 확인, 근본적 분석 및 제품 개선 반영 예정
|  | 1 건 | 블리스터의 접착부위에 걸려 렌즈가 찢어 짐 | 접착부위 확인 결과 특이사항 없었음
|  | 1 건 | 인쇄 모양이 균일하지 않음 | 컬러 농도가 다름으로 확인, 한도 견본차 지정 전 출고분
|  | 1 건 | JR 개봉 시 SB이 들어 있음을 확인 | 포장 과정에서 작업자의 실수로 발생 추정
|  | 1 건 | 수축 필름 제거 전 상태, 레이져마킹이 되어 있지 않음 | 포장 과정에서 작업자의 실수로 발생 추정
|  | 1 건 | 착용 하지 않은 보관중인 렌즈에 이물질이 흡착됨 | 개봉 후 외부 요인에 의한 이물질 흡착으로 추정
Clalen 1-day | 16 건 | 5 건 | 개봉 즉시 엣지가 찢어져 있음을 확인 | 해당 제품 없어서 확인 불가, 같은 LOT 에서 동일 문제 없었음
|  | 1 건 |  | 몰드 분리 공정에서의 파손 발생, 비젼 검사 시 검출되지 못하여 발생
|  | 2 건 | 착용 중 통증 & 충혈 발생 | 해당 제품 없어서 확인 불가, 같은 LOT 에서 동일 문제 없었음
|  | 2 건 |  | 제품 표면의 찢어짐 확인, 비젼검사 시 작업자의 실수로 인한 발생으로 추정
|  | 1 건 | 엣지 뜯김 확인 | 해당 제품 없어서 확인 불가, 같은 LOT 에서 동일 문제 없었음
|  | 1 건 |  | 미세한 엣지칩 발견(아주 미세하여 적합 판정)
|  | 1 건 | 렌즈 표면에 렌즈 조각이 붙어 있음 | 공정 중의 오류로 추정
|  | 1 건 | 주문 수량과 출하 수량이 다름 | 제품 출하 시 작업자의 오류로 추정
|  | 1 건 | 완품(30ea)과 비매품(10ea)의 도수가 다름 | 출하과에서 작업자의 실수로 인한 문제 발생으로 추정
|  | 1 건 | 착용 중 눈 안에서 찢김 발생 | 해당 제품 없어서 확인 불가, 같은 LOT 에서 동일 문제 없었음
Vuticle | 4 건 | 1 건 | 팩 안에 렌즈가 들어 있지 않음 | 포장 과정에서 작업자의 실수로 발생 추정
|  | 1 건 | 착용 시 이물감과 통증 발생 | 규격 검사, ph검사 시 이상 없음을 확인
|  | 1 건 | 엣지 뜯김 확인 | 손상 확인, 공정 중의 오류인지 소비자 과실인지 확인 불가
|  | 1 건 | 팩 개봉 시 2ea의 블리스터 중 1ea에서 리더지가 부탁되지 않음을 확인 | 확인 결과 블리스터와 리더지는 정상적으로 접착되어 출고됨을 확인
T38 | 3 건 | 1 건 | AX 90으로 주문 -> AX 180으로 받음(3번 연속 오류) | 라벨 프린트 시 작업자 실수로 문제 발생 추정
|  | 1 건 | 병라벨에 표기된 도수와 탑라벨에 표기된 도수가 다름 | 라벨링 작업 중의 작업자 실수로 문제 발생 추정
|  | 1 건 | 착용 시 이물감과 통증 발생 | 규격 검사, ph검사 시 이상 없음을 확인
Ultrasoo 38 | 2 건 | 1 건 | 개봉 시 렌즈가 들어 있지 않음 | 포장 과정에서 작업자의 실수로 발생 추정
|  | 1 건 | 표면이 끈적임을 확인 | 렌즈 표면과 엣지부의 확인결과 이상 없음을확인
S38 | 2 건 | 1 건 | 라벨에 적힌 도수와 실 측정 도수가 다름 | 오차범위내에 속함: 적합품 (전반적으로 하한치이기는 함)
|  | 1 건 | 착용 2주 만에 이물질 흡착 | 외부 요인에 의한 이물질 흡착으로 추정
Bandage | 1 건 | 1 건 | 렌즈 표면이 매끄럽지 않음을 확인 | 몰드 자국 발견, 작업자의 부주의로 불량 발생 추정
RS | 1 건 | 1 건 | 개봉 시 파손되어있음을 확인, 식별컬러가 다름 | 검사 결과 타사 제품임을 확인
S45 | 1 건 | 1 건 | 식별 컬러 변색 | 개봉 후 외부 요인에 의한 식별 컬러 변색으로 추정
55S | 1 건 | 1 건 | 착용감 불만(충혈 발생) | 규격 검사, ph검사 시 이상 없음을 확인